TERMO DE REFERÊNCIA

(Fundamentado no Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93).

Tendo em vista às informações colecionadas nos autos do Processo E-35/091/83/2020, em especial a Nota Técnica Preliminar (NTP) fls. 07 a 15, confeccionada pelo TEN CEL PM MED RG 64.810 RACHEL ESPÍNDOLA MAIA DE ANDRADE, chefe da Radiologia da PMERJ, documento este norteador do planejamento da pretensa aquisição nos moldes da legislação vigente através da Lei Federal 8.666/93 e à estimativa de quantidades a serem adquiridas, devidamente justificada e baseada em estudos técnicos preliminares. Além da NTP, outro documento também em destaque contido no processo, trata-se da Ata da reunião do Conselho Técnico da DGS fls 19 a 21, o qual o Douto Conselho avaliou a necessidade da aquisição e deliberou favorável com o seguimento do processo.

Mediante a composição documental o qual fez jus a abertura desse processo, o presente Termo de Referência (TR) foi elaborado estritamente conforme informações contidas na NTP.

- JUSTIFICATIVA

Este TR tem por objetivo adquirir LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 01 (UM) ARCO CIRÚRGICO EM “C”, em atendimento às demandas do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (HCPM) por um período de 180 dias.

Arco cirúrgico é um equipamento de raios-x pelo qual é possível produzir imagens em tempo real através de geração de imagens digitais. Através da utilização deste equipamento é possível se elaborar diagnósticos por imagem de forma instantânea, sendo a solução mais eficaz atualmente nos centros cirúrgicos, pois apresenta excelência na qualidade das imagens com baixa dose de radiação. O principal objetivo é, portanto, auxiliar a equipe médica na realização das mais difíceis intervenções cirúrgicas, pois apresenta em seu funcionamento uma leve direção, imagens dinâmicas e claras, atendendo a uma grande variedade de exigências clínicas.

Atualmente o HCPM possui dois equipamentos arco em C que foram adquiridos em outubro de 2002, possuindo, portanto, 17 anos e quatro meses; um equipamento se encontra inoperante e o outro apresenta falhas de operação por se encontrar tecnicamente desatualizado e em condições pouco eficientes de uso. Importante ressaltar que não há peças de reposição disponíveis no mercado para a manutenção corretiva e/ou preventiva dos mesmos, além do fato de, se possível o reparo, este não seria economicamente vantajoso para a administração.

Informamos que o processo E-35/091/29/2020 para a aquisição de 03 (três) arcos cirúrgicos encontra-se em fase interna (pesquisa de mercado), devendo ser concluído em aproximadamente 06 (seis) meses. Que, a abertura deste processo, foi determinada pelo resultado dos pregões PE 045/18 e PE 045/18 R1, DESERTO e FRACASSADO, respectivamente (E-09/106/200/2017). Resta claro pelo exposto, que a administração se antecipou, buscando os meios adequados para que a presente situação emergencial vivida pelo HCPM não se instalasse e que se mantém atuante na indicação das soluções mais adequadas para não interrupção dos serviços prestados aos policiais militares e seus dependentes.

Pelo exposto, a locação ora solicitada, garantirá de forma eficiente, que os procedimentos cirúrgicos que utilizam este equipamento radiológico não sejam interrompidos e/ou realizados de forma inadequada. Desta forma, proporcionará maior tranquilidade para toda a equipe profissional que utiliza o equipamento, garantindo um maior bem estar aos pacientes usuários do FUSPOM que precisam dos referidos procedimentos cirúrgicos no HCPM, referência no atendimento emergencial e de cirurgias de grande porte na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

- DO OBJETO:

2.1 - O objeto do presente é a pretensa aquisição é a aquisição EMERGENCIAL de locação emergencial de 01 arco em cirúrgico em  “c” ,para atender as demandas do serviço de radiologia do HCPM  EM CARÁTER EMERGENCIAL.

2.2 - O objetivo a aquisição EM CARÁTER EMERGENCIAL de locação de 01 arco em cirúrgico em  “c”,  para o Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em quantidade mínima necessária ao atendimento da situação de emergência, para um período de 180 (cento e oitenta) dias, por meio de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/1993, conforme justificativa apresentada no tópico 01(um) deste termo.

Artigo 24: É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Essa contratação é um meio adequado, necessário e efetivo de eliminar o iminente risco de danos à saúde dos pacientes e os profissionais de saúde que irão prestar assistência, pois o processo para aquisição do equipamento está em andamento.

- DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE:

As especificações e as quantidades dos itens com seus respectivos IDs se encontram discriminadas na tabela a seguir:

| ITEM | ID SIGA | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ID - 135314 | ### LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR,DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES Código do Item: 0189.001.0008 | Locação de 01 equipamento |

Equipamento: ARCO CIRÚRGICO EM C

Especificações técnicas:

ARCO CIRÚRGICO EM C móvel, com intensificador de imagens que permita fazer fluoroscopia contínua e pulsada e radiografia e subtração digital de imagens para aplicação em procedimentos cirúrgicos, como cirurgia geral, urologia, ortopedia, cirurgia vascular periférica e neurocirurgia, carro de suporte com rodízios e sistema de frenagem e sistema de antiesmagamento dos cabos.

Especificações técnicas complementares:

- Gerador de alta freqüência maior ou igual a 40 kHz;

- Câmara CCD de alta resolução – ultra compacta;

- Intensificador de imagem com 2 (dois) ou mais campos, sendo o maior de 9”;

- Congelamento Digital da última imagem (late image hold);

- Capacidade de armazenamento de imagens;

- Dois monitores de LCD de alta resolução com sistema Flicker Free (livre de oscilação);

- Tubo de anodo rotativo com focos 0,3 e 0,6 mm²;

- Colimador a íris e com lâminas rotativas – motorizado;

- Porta chassis 24x30;

- Alimentação – 110/220V – 50 a 60Hz

- Manual de usuário em português

- Processador Digital de Imagens

• Digitalizador de imagens de alta performance

• Capacidade de armazenamento de imagens

• Subtração Digital em tempo real

• Trolley para 2 monitores

• Aquisição de fluoroscopia pulsada: 6 quadros por segundo

• Cine Loop

• Road Mapping

• Controle Remoto

• Teclado alfanumérico para inserção de dados

Características mecânicas:

- Design compacto, de grande mobilidade e fácil movimentação;

- Arco em C totalmente contrabalançado;

- Freios manuais para todos os movimentos;

- Movimento vertical motorizado – mínimo de 40 cm;

- Movimento horizontal – mínimo de 20 cm; - Wig-Way + ou – 12º;

- Rotação em torno do eixo horizontal – 360º

- Movimento em arco – mínimo 110º;

- Distância focal – mínima de 90 cm;

- Movimentação manual: com rodas posteriores dirigíveis com posição de estacionamento e roda anterior móvel;

Características do Gerador / Monobloco:

- Gerador de alta tecnologia, leve e compacto;

- Comando do gerador acoplado ao arco, com visualização em LCD;

- Gerador de alta frequência: maior ou igual a 40 kHz;

- Potência do gerador: mínimo 10 KW

- Tubo de anodo rotativo 0,3 e 0,6 mm²;

Modos de trabalho:

- Fluoroscopia pulsada e contínua;

- Fluoroscopia com ajustes de kV e mA automático ou manual;

- One shot fluorografia de alto contraste;

- Fluorografia em filme radiológico;

Ferramentas para imagem ao vivo:

- Memória digital;

- Controle automático de dose (ajuste da imagem e menor dose para o paciente automaticamente)

- Memória digital da última imagem LIH (late image hold).

3.1 - Os licitantes deverão, quando aplicável,  apresentar todos os Certificados de Registro dos Produtos e Insumos que porventura cotarem neste certame, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou cópia autenticada de tópico do Diário Oficial da União que publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá estar sublinhado em cor diferente da impressão.

- DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Não há memória de cálculo, devido à particularidade do objeto pretenso.

- DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 – Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

5.1.2 – Prestar o serviço de forma condizente ao objeto desta Nota Técnica promovendo por sua conta despesas com impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal utilizado na prestação do serviço.

5.1.3 – Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do serviço.

5.1.4 – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

5.1.5 – Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas nesta NTP.

5.1.6 – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

5.1.7 – Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

5.1.8 – Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

5.1.9 – Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto da contratação definida nesta NTP, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

5.1.10 – É de responsabilidade da contratada a manutenção preventiva do aparelho, e o fornecimento de manutenção corretiva do equipamento durante 24 horas/dia, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados. O contato para a assistência técnica deve ser fornecido junto à assinatura do contrato.

5.1.11 - A assistência técnica terá prazo de 2 (duas) horas para responder o chamado realizado por e-mail e telefone, com emissão de protocolos ou número de ordem de serviço.

5.1.12. A contratada terá o prazo máximo de 12 (doze) horas para solucionar o problema ou defeito constatado.

5.1.13. Caso o problema ou defeito não seja corrigido a contratada terá prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituir o equipamento defeituoso por outro novo com características similares, sem ônus para o contratante.

5.2 – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1 – Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

5.2.2 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado nesta Nota Técnica.

5.2.3 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos nesta Nota Técnica.

5.2.4 – Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

5.2.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

5.2.6 – Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências da presente Nota Técnica, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

Constituem obrigações e reponsabilidades do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste nota;

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

g) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, quando aplicável.

h) De acordo com o Decreto Estadual n° 43.629/2012 e ao Decreto Estadual n° 46.642/2019, quando aplicáveis, em se tratando de  aquisição de bens, a contratada deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I- economia no consumo de água e energia;

II- minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos que forem gerados;

III- racionalização do uso de matérias-primas;

IV- redução da emissão de poluentes;

V- adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

VI- implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;

VII- utilização de produtos de baixa toxicidade;

VIII- utilização de produtos com a origem ambiental sustentável comprovada, quando existir certificação para o produto

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) o(s)seguinte(s) documento(s):

I - Comprovação de aptidão, quando aplicável, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitação, na forma do artigo 30 § 4º da lei federal nº 8666/93.

- Poderá ser apresentado mais de um atestado de capacidade técnica, sendo aceito o seu somatório, desde que reste demonstrada a execução concomitante do objeto;

- Os atestados de capacidade técnica deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) cópia(s) do(s) contrato(s) respectivo(s), que indiquem nome, função, endereço, telefone, e-mail ou telefax de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pelo órgão licitante.

- Para a comprovação, alternativamente serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Diretoria de Licitação;

- Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado;

- Caso alguma etapa do processo de produção do medicamento cotado seja terceirizada, o licitante deverá indicar a(s) empresa(s) que realizam os respectivos serviços, as instalações destinadas à fabricação e/ou controle dos medicamentos, o(s) responsável(eis) técnico(s) por tais atividades.

II - Certificado de regular inscrição da sociedade junto ao órgão de classe, ou documento que o valha, com a indicação do responsável técnico; quando aplicável, e acompanhado do comprovante de quitação correspondente conforme Lei n° 8.666, art. 30, inciso I;

- Licença de Funcionamento do exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de Vigilância Sanitária (Não serão aceitos protocolos em caso de emissão de primeira licença ou, no caso das revalidações, na forma da legislação específica, requeridos intempestivamente). Quando aplicável. Portaria GM/MS n° 2814 de 29 de maio de 1998;

- Autorização de funcionamento (AFE), comum e/ou especial, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Portaria GM/MS n° 2814 de 29 de maio de 1998.

As exigências contidas nos itens II, III, IV referem-se aos artigos 1º, 2º e 12º Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e ao Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1 – O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

- RESULTADOS ESPERADOS:

11-1- Com a contratação espera-se a cobertura da demanda da Corporação na aquisição de Material Médico Hospitalar para as Unidades de Saúde da SEPM, objetivando o atendimento dos Policiais Militares, pensionistas e seus dependentes nas Unidades de Saúde, conforme demanda, pelos 06 (SEIS) meses EM CARÁTER EMERGENCIAL.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

  - -O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de conta corrente de titularidade desta junto à instituição financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

- SANÇÕES:

13.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste item são assim consideradas:

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;

II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado;

IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e

V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

13.2 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada (s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

13.2.1 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

13.2.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.

13.2.3 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

13.2.4 - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

13.2.5 - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

13.2.6 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

13.2.7 - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

13.2.8 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

13.2.9 - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

13.2.10 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.11 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

13.2.12 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.13 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

13.2.14 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

13.2.15 - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

13.2.16 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

13.2.17 - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

13.2.18 - Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

- DA GESTÃO , DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

14.1. O gestor de contratos será sugerido à autoridade competente pela Diretoria de Suprimentos de Saúde da Diretoria Geral de Saúde (DGS/DSS).

14.2. Os fiscais da pretendida contratação deverão ser policiais militares que utilizam os referidos equipamentos no Centro Cirúrgico do HCPM (ortopedista, urologista, técnico RX que opera equipamento). Sendo assim, sugere-se para esta função, os abaixo citados:

MAJ PM MED RG: 76.611 Flávio dos Santos Cerqueira (serviço de ortopedia do HCPM);

CAP PM MED RG: 89.387 Glauco de Lima Rodrigues (serviço de urologia do HCPM);

2º SGT PM RG: 66.995 Jorge Robson Guimarães Correia (serviço de radiologia do HCPM).

14.3. Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto nesta Nota Técnica e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SEPM ou modificação da contratação.

14.4.  A decisão que ultrapassar a competência do fiscal do HCPM deverá ser solicitada formalmente pela CONTRATADA à DGS, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

14.5. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade.

14.6.  A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a SEPM ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da SEPM ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato à SEPM dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

- CONDIÇÕES GERAIS:

15.1 – Havendo divergências entre o descritivo do Termo de Referência e o descritivo que consta do sistema SIGA, deverá ser considerado sempre o que consta no Termo de Referência.

15.1 - Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, poderão ser esclarecidas junto ao Centro Cirúrgico do Hospital Central da Polícia Militar, situado na Rua Estácio de Sá, n° 20 – Estácio, Rio de Janeiro, RJ, tel.: 2333-7573.

Quartel General, 13 de março de 2020.

ALEX FLAVIO MARE DE CHIARA

CAP PM MED RG 80.992 ID 4196898

ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

Aprovo o Termo de Referência confeccionado pela servidora que traduz de forma adequada a necessidade de realizar o registro formal para aquisição de EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE ARCO CIRÚRGICO EM “C” em quantidade mínima necessária ao atendimento da situação de emergência, para um período de 180 (cento e oitenta) dias, fundamentada no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/1993.

ORDENADOR DE DESPESAS.