PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ:___________________________

Data:___________________

Endereço:______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta:___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000813/2021.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MARCA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 164714 | AUTOCLAVE, TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 L, TEMPERATURA TRABALHO: 100 ~ 135º C, CAPACIDADE: 500 ~ 600 L, PRESSÃO PROCESSO:0 ~ 5 bar, TENSÃO: 110 - 220 V, MATERIAL INTERNO CÂMARA: AÇO INOX AISI 360 L COM POLIMENTO PADRÃO SANITÁRIO, TIPO PORTA: DUAS PORTAS EM AÇO INOX 316L, TIPO GUILHOTINA E ELEVAÇÃO VERTICAL, PROTEÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO, SEGURANÇA CONTRA ABERTURA, ACIONAMENTO: DISPLAY COM TELA TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLOS: 9 CICLOS PROGRAMADOS E 6 CICLOS PROGRAMÁVEIS, COMANDO: SISTEMA PROGRAMÁVEL QUE PERMITA UM CONTROLE TOTAL DO CICLO, DOS PARAMETROS E A VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO PROCESSO, MICROPROCESSADOR DEDICADO COMPLETO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: serão aceitas Autoclaves com dimensões externas aproximadas de 660 x 660 x 1245 mm (L x A x P). Bomba de vácuo sem utilização de água. Deve incluir acessórios necessários ao pleno funcionamento :sistema de osmose reversa, racks, carros e cestos. Deverá ser fornecido compressor de ar comprimido. Garantia mínima de três anos, com fornecimento de itens consumíveis necessários ao pleno funcionamento. Manuais em Português. |  | 02 | R$ | R$ |

DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS:

- Câmara de Esterilização em aço inoxidável AISI 316L ou 316 Ti, com polimento sanitário , espessura mínima de 5/16” (7,93 mm), em dupla parede (Câmara interna e Câmara externa). A Câmara interna e a Câmara externa deverão para suportar as seguintes pressões: · Pressão Máxima de Trabalho no mínimo 3,0 kgf/cm²; Pressão de teste hidrostático mínima 4,5 kgf/cm² - 1,5 vezes a PMTA. No mínimo duas entradas de validação independentes, com mínimo 1” de diâmetro na lateral do equipamento visando a introdução de sensores de temperatura e pressão em processos de qualificação operacional e de desempenho, externamente, uma camada em fibra mineral isenta de cloretos, revestida com chapa de aço inoxidável AISI 430 com acabamento polido, dreno da câmara interna protegido com filtro em chapa perfurada de aço inoxidável com diâmetro mínimo de 1.½”. A Câmara de Esterilização deverá ser fabricada seguindo os requisitos e testes da Norma ASME ou CE (PED), com garantia não inferior à 05 anos;

- O conjunto da câmara deverá possuir estrutura em aço inoxidável AISI 304 ( conforme Norma Brasileira NBR11816);

- As tubulações da câmara e do revestimento da câmara deverão ser construídas em aço inoxidável AISI 316 ( conforme Norma Brasileira NBR11816);

- As válvulas de segurança deverão ser em aço inoxidável AISI 316L, selada , com mecanismo de verificação, conexão roscada e certificado de calibração.;

- Quanto ao acabamento , o gabinete frontal deverá ser Aço inox AISI 304 escovado ; acabamento lateral deverá ser removível em aço inox AISI 304 escovado ; acabamento superior aço inox AISI 304 escovado ; as portas deverão ser em Aço inox AISI 304( conforme Norma Brasileira NBR11816);

- As portas deverão ser duplas constituídas de Aço inoxidável AISI 316L ou Aço inoxidável AISI 316TI, com acabamento Polido Sanitário, com entrada de ar limpo através de filtro hidrófobo esterilizável e trocador de calor( conforme Norma Brasileira NBR11816);

- Bomba de vácuo sem utilização de água , com potência mínima de 3,0 CV ou que tenha a capacidade de atingir no mínimo 70 mbar em acordo com EN 285;

- Gerador de vapor elétrico em aço inoxidável AISI 316L(corpo do gerador) com abastecimento automático de água através de bomba centrífuga com tratamento à base de níquel cromo com resistências blindadas em aço inoxidável AISI 316. O gerador de vapor deverá possuir : controle de nível de água por sistema de boia de aço inoxidável,, sistema de drenagem parcial e automática no final de cada ciclo, temporizador., chave seletora para drenagem total do gerador.

- A válvula de segurança do gerador de vapor deverá ser aço Inox 316;

- A potência do gerador poderá ser de no mínimo de 27 kW até 52 kW;

- Os compressores de ar comprimido deverão ser individuais para cada equipamento na especificidade de no mínimo de 50 litros 2Hp monofásica;

- Painel de comando com controlador por comando microprocessado ( CLP) industrial principal com rotinas de autotestes, autodiagnóstico e supervisão de ciclos por “watchdog timer”, com tela Touch Screen colorida de no mínimo 7”, grau de proteção IP65, e porta USB ;

- O Painel de comando deverá ter dispositivo de acesso remoto com espelhamento da interface para monitoramento dos processos (exemplos: rotinas de operação para programação dos parâmetros de ciclos em faixas de segurança definidas em projeto, acesso a operação manual, calibração e manutenção com utilização de login de usuário e senha, e a programação de atividades rotineiras de manutenção em função do número de ciclos ou de horas de funcionamento);

- Os equipamentos deverão possuir configuração de ciclos para com perfil para esterilização de materiais têxteis, vidrarias, instrumentos metálicos embalados em caixas perfuradas ou contêineres, dispositivos com lúmen, materiais termo sensíveis em látex e/ou plásticos com resistência a temperatura de esterilização (Têxteis ;Termossensíveis ;– Rápido (flash) ;Instrumental , Lactário);

- Impressora matricial ou térmica no painel de comando, com impressão automática durante o ciclo, para registro de todos os parâmetros fundamentais de esterilização detalhados e informações relevantes, tais como:  nome do hospital, data, hora de início do ciclo, nº do ciclo, tipo de carga, número e nome do programa com parâmetros a serem alcançados no processo, informação de controle do ciclo por “F0”, quando for o caso, com impressão do valor “F” correspondente, informação das fases executadas, com registro de hora em minutos e segundos e os dados correspondentes de temperatura do sensor de controle, temperatura do sensor de verificação, pressão medida pelo transdutor da CI e, se disponível, temperatura do sensor de testemunho na carga; no final do ciclo a informação de ciclo completo e o tempo de processo e, quando for o caso, informação sobre a ocorrência de falha na execução do ciclo;

- Os equipamentos deverão possuir válvulas de controle de processo independentes de acionamento pneumático em aço inoxidável AISI 316 ;

- Os equipamentos deverão possuir dispositivos de segurança para as seguintes situações operacionais: na falta de energia elétrica ;excesso de pressão ; · válvula de segurança normalizada e calibrada em no mínimo 3,0 kgf/cm² com dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento; · início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na linha de suprimento; · sistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho calibrada, para proteção do operador; · porta com sistema antiesmagamento que interrompe a movimentação da porta caso ela esteja obstruída; · impossibilidade de abertura das portas após o início do ciclo e na presença de pressão de vapor na câmara internas ; impossibilidade de abertura simultânea das duas portas pelo operador (no caso de esterilizadores de barreira); · aborto do ciclo quando a temperatura da câmara na fase de esterilização estiver abaixo da definida para o processo; · termostato de segurança para proteção das resistências elétricas; · rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o travamento das portas e a liberação da pressão de vapor da câmara interna; · sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar comprimido; · Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do esterilizador e despressurização da câmara de esterilização; · trava mecânica que impede a abertura da porta quando o esterilizador está em funcionamento.

- Os equipamentos do presente TR deverão atender às normas EN 285:2015 – Sterilization - Steam sterilizer - Large sterilizers. · IEC 61010-1:2010 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements. · IEC 61010-2-040:2015 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2 – 040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials. · IEC 61326-1:2012 – Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements - Part 1: General requirements. · IEC 62366:2015 – Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices. · IEC 62304:2006 – Medical device software – Software life cycle processes. · EN 13445:2014 (Parts 1, 2, 3,4 e 5) – Unfired pressure vessels. · EN ISO 17665-1:2006 – Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices. · EN ISO 15223-1:2016 – Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements. · NBR 11816:2003 – Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde. · ASME, Section VIII, Division I – Boiler and pressure vessel code. · NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.

DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES DE ACESSÓRIOS INCLUSOS PARA CADA AUTOCLAVE:

- Os equipamentos deverão possuir no mínimo 1 (um) rack para acomodação da carga construído em aço inox AISI 316 com polimento sanitário, com dois planos gradeados e possibilidade de retirada e/ou regulagem na altura do plano superior, rodízios em PEEK para transferência do carro externo para a câmara de esterilização

- Os equipamentos deverão possuir no mínimo 2 (dois) carros para rack construídos com trilho para deslizamento, apoiada sobre quatro rodas de aço inoxidável com revestimento em borracha maciça e sistema de freios individuais.  Sistema de travamento junto à porta, para deslizamento do rack;

- Os equipamentos deverão possuir no mínimo 9 (nove) cestos para esterilização, com estrutura aramada de aço inoxidável, empilháveis, com acabamento eletro polido e bordas arredondadas. Cada cesto com volume de uma U.E. (unidade de esterilização), conforme norma técnica ISO;

- Os equipamentos deverão possuir estante modular para cestos em aço inox AISI 304, acabamento polido e rodízios com freio;

- Os equipamentos deverão possuir Sistema de Osmose Reversa ( 01 sistema para cada equipamento) para tratamento de água para a alimentação do gerador de vapor, dotado de 3 estágios de filtração – com grau de retenção de 5 e 1 mícron, e carvão ativado – bomba pressurizadora, membranas de osmose, comando e reservatório de água tratada, com capacidade mínima nominal de produção de água purificada mínima de 30 L/h, bomba pressurizadora, comando eletrônico e reservatório de água tratada de mínima 50 Litros. Suportes, mangueiras, conexões, bomba hidráulica (do reservatório para as autoclaves) e cavaletes inclusos;

- Deverá ser fornecido os itens consumíveis necessários ao pleno funcionamento durante todo o período de garantia, conforme orientações de troca definidas pelo fabricante: guarnições das portas, filtros de ar, bobinas de papel de impressão, fitas de impressora, elementos filtrantes e membranas do sistema de Osmose Reversa;

- Manual em português.

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________