PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: _____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no Processo nº SEI-350207/000571/2022.

| ITEM | DESCRIÇÃO SIGA | FORMA DE FORNECIMENTO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROCESSADOR HISTOLOGICO (AUTOMATICO TECIDOS), COMPOSICAO: 12 FRASCOS (9 FRASCOS INQUEBRAVEIS PARA REAGENTES E 3 FRASCOS PARA BANHOS DE PARAFINA) + 2 RECIPIENTES DE ACO INOX, CESTA TRANSPORTE MÍNIMO DE 160 CASSETES DE CAPACIDADE TOTAL, DISPLAY: LCD, CONTROLE TEMPERATURA: 50~70°C, ACABAMENTO / TRATAMENTO: ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6641.127.0003. ID (176127). Complementação do item: - Processador automático de tecidos de bancada tipo carrossel com elevação e rotação do eixo central. - Pausa de 60 segundos durante transferência de estações, evitando contaminação dos reagentes. - Capacidade mínima total de 160 cassetes. - 12 (doze estações de processamento). - 09 Recipientes inquebráveis para reagentes e 03 frascos para banhos de parafina. - Ajuste de temperatura de 50 a 70ºC. - Bateria interna de acionamento automático em caso de falta de energia que mantém a programação no retorno da mesma. - Sistema de agitação rotacional para cesta que gira automaticamente (função “agitador”) para distribuição uniforme de reagentes durante processo de infiltração. - Centrifugação com ativação automática e duração de 60 segundos, mudando o sentido de giro da rotação a cada 15 segundos proporcionando perfeita infiltração. - Sistema de acionamento imediato e de acionamento com retardo. - Painel de comando frontal com “display” para controle dos parâmetros de processamento: programa, frasco de reagente, tempo restante, início, delay, duração total do programa, temperatura dos banhos de parafina, data e horário. - Fornecer manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento. - Fornecer todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. - Montagem e instalação do equipamento sem ônus adicional. - Tensão: 100 – 110V, 50 – 60Hz. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e treinamento para 04 (quatro) usuários. | UN | 01 | R$ | R$ |
| 2 | CENTRAL INCLUSAO TECIDOS BIOLOGICOS, MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOX, TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM, DISPLAY: DIGITAL, QUANTIDADE MODULOS: 3 SENDO UM CENTRAL, UM REFRIGERADO E UM AQUECIDO, QUANTIDADE RESERVATORIOS: 1, TEMPERATURA OPERACAO: 50° A 90°, TENSAO NOMINAL: 110/220 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6641.142.0001. ID (152646). Complementação do item: - Estação de inclusão de amostras em parafina contendo 02 a 03 módulos móveis, sendo composta pelo dispensador de parafina, possuindo um reservatório com capacidade de 04 a 05 litros de parafina. - Bico dispensador ativado por pedal ou manual e com ajuste de fluxo. - Uma ou duas bandejas aquecidas removíveis ou não, com tampa para acomodação mínima de 100 cassetes. - Área de trabalho aquecida contendo porta-pinças. - Temperatura das bandejas de aquecimento, da área de trabalho, do porta-pinças e do tanque de parafina selecionável entre 30°C e 80°C, em incrementos de 1ºC. - Programação do horário atual, dos horários de início e final de trabalho para acionamento automático dos recipientes de aquecimento. - Controle via toque (touch screen) ou teclado estilo bolha para programação e monitoramento dos parâmetros do equipamento. - Lupa em braço articulável de movimentação frontal e com lente. - Placa fria para solidificação de blocos de parafina com capacidade para 60 a 80 blocos solidificados, com temperatura de trabalho estabilizada a -6°C ou de -12ºC a 0ºC em incrementos de 1ºC. - Comando liga-desliga integrado no painel frontal. - Tensão: 100 – 120V, 50 – 60Hz. - O equipamento deverá ser entregue e instalado. - Fornecer moldes de alumínio nos seguintes tamanhos e quantidades: 100 unidades (15 x 15 mm); 100 unidades (24 x 24 mm); 100 unidades (37 x 24 mm). - Fornecer manual de instruções em português. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e treinamento para 04 (quatro) usuários. | UN | 01 | R$ | R$ |
| 3 | BANHO HISTOLOGICO, MATERIAL: PINTURA EM EPOXI, FUNDO PRETO, CAPACIDADE: 2,0 A 4,0 LITROS DE AGUA, POTENCIA: 400W, ALIMENTACAO: 110V, 50 A 60 HZ, TEMPERATURA: 35 A 70 GRC, INDICADOR DE TEMPERATURA PROGRAMADA E ATUAL POR DISPLAY OU ANALOGICO, TERMOSTATO: ANALOGICO OU DIGITAL COM PRECISAO DE 2 GRC, FUSIVEL DE PROTECAO, LAMPADA PILOTO, CHAVE GERAL, ADICIONAL: DIAMETRO EXTERNO DE 270 A 400 MM, DIAMETRO INTERNO DE 210 A 300MM, ALTURA DE 90MMA 140MM, BORDAS 60MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6641.187.0001. ID (177000). Complementação do item: - Banho histológico para flutuação de cortes em parafina. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | UN | 02 | R$ | R$ |
| 4 | ESTUFA INDUSTRIAL/MANUTENCAO/SECAGEM - FUNCIONAMENTO: ELETRICA, DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO E RENOVACAO DE AR, COM VENTILACAO INTERNA NO SENTIDO HORIZONTAL, POTENCIA: 1100W, TENSAO: BIVOLT(CHAVEAMENTO), MATERIAL GABINETE: ACO CARBONO SEA1020, ACABAMENTO GABINETE: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI TEXTURIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MATERIAL ISOLANTE: TECIDO DE LA DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS, TEMPERATURA: +5ºC ATE 250ºC, TERMOSTATO: CONTROLE DE TEMPERATURA DISPLAYPID AUTOTUNING, DIMENSOES: 75 X 60 X 51 CM (A X L X C), ACESSORIO: 3 BANDEJAS REMOVIVEIS, SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE, PORTA COM PUXADOR ANATOMICO, CAPACIDADE DE 110 LITROS E SENSOR DE TEMPERATURA PT 100, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - Código do Item: 6641.075.0014. ID (175338). Complementação do item: - Estufa incubadora para lâminas de histologia de bancada. - Interior em aço inox -Medidas externas aproximadas 75 x 60 x 51 cm (A X L X C) – Medidas internas aproximadas 53 x 48 x 42 cm (A X L X C) | UN | 02 | R$ | R$ |
| 5 | CAPELA EXAUSTAO GASES - BUNGE - MATERIAL: FIBRA DE VIDRO LAMINADA COM REFORCOS, ACIONAMENTO CAPELA: CHAVE MAGNETICA, TIPO JANELA: GUILHOTINA, ACIONAMENTO JANELA: CONTRA-PESO, CONTROLE VAZAO: AUTOMATICO, QUANTIDADE TOMADA: 2 AUXILIARES, QUANTIDADE BOJO: 1, QUANTIDADE LUMINARIA: 2, POTENCIA LAMPADA: 20 W, TIPO MOTOR: N/D, POTENCIA MOTOR: 1/6 HP, TENSAO MOTOR: 110/220 V, ROTACAO MOTOR: N/D, COMPONENTES ESTRUTURAIS: SUPORTE MOTOR - Código do Item: 6641.066.0002. ID (79178). Complementação do item: - Dimensões aproximadas: 80 x 90 x 62 cm (L X A X P) | UN | 02 | R$ | R$ |
| 6 | CRIOSTATO CHAO - MICROTOMO,TEMPERATURA TRABALHO: 0º A -35ºc, ESPESSURA CORTE: 1 ~ 60 µM, CONGELAMENTO: ATE -35ºC, DESCONGELAMENTO: AUTOMATICO, MOVIMENTO MAXIMO HORIZONTAL: AVANCO DO ESPECIME HORIZONTAL DE 28 mm, CONTROLADO POR BOTAO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADO NA BASE DE DESCANSO DO BRACO ESQUERDO, MOVIMENTO VERTICAL: 57 MM, ALIMENTACAO ELETRICA: 115/220, DIMENSOES: 114 x 73 x 73 (44.9 x 28.7 x 28.7), MODELO: CM 1850, ACESSORIO: MICROTOMO ROTATIVO COMPLETO EMBUTIDO FORTE E DE PRECISAO, PAINEL ELETRÔNICO COM AVANÇO PARA CORTE GROSSO OU FINO; SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA FLUORESCENTE; Código do Item: 6641.068.0003. ID (126671) Complementação do item: - Criostato de chão digital para corte de tecidos congelados. - Sistema de desinfecção por lâmpada ultravioleta. - Câmera interna com sistema de refrigeração para atingir temperaturas de no mínimo -30°C (trinta graus Célsius negativos). - Sistema de refrigeração e isolamento da câmara em material livre de CFC. - Sistema de iluminação interno. - Painel digital para indicação e ajuste de pelo menos as seguintes funções: data, hora, minuto, temperatura interna, controle da espessura do corte, controle de velocidade de avanço e retrocesso, acionamento do sistema de desinfecção. - Tampa deslizante e removível de vidro com sistema que evite condensação. - Alimentação elétrica: 220 v, 60hz; deve acompanhar nobreak compatível com o sistema. - Suporte para navalha descartável com inclinação ajustável e sistema de rodízios para livre movimentação. - Acessórios: mínimo de 04 (quatro) platinas para congelamento de amostras; 01 (um) frasco de óleo lubrificante (50 ml); 01 (um) frasco de meio para inclusão de amostras (125 ml); 01 (uma) estante móvel para acomodação de utensílios de trabalho; 01 (um) pincel fino, 01 (um) pincel com ponta do cabo magnético, 01 (um) par de luvas resistentes a corte; jogo de chaves allen números: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0; 02 (duas) caixas com navalhas descartáveis compatíveis com o equipamento contendo no mínimo 50 unidades cada; cabo de alimentação; manual de instruções em língua portuguesa; demais acessórios imprescindíveis para o pleno funcionamento do equipamento como descrito. - A empresa deverá ser responsável pela entrega, montagem, instalação do equipamento e ofertar treinamento de no mínimo dois (02) turnos para o corpo médico e técnico do setor de anatomia patológica para a utilização do equipamento. - O equipamento deverá possuir registro na Anvisa / ministério da saúde válido. - Garantia mínima de 12 meses integral: mão-de-obra, partes e peças. | UN | 01 |  |  |
| 7 | DESTILADOR DE ÁGUA PARA LABORATÓRIO DESTILADOR DE AGUA, MODELO: PILSEN, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: N/A, COR: N/A, MATERIAL CALDEIRA: ACO INOX, REVESTIMENTO CALDEIRA: ACO INOX, MATERIAL COLETOR VAPOR: N/A, MATERIAL CUPULA: ACO INOX, CAPACIDADE RESERVATORIO AGUA: 10 L/H, CAPACIDADE DESTILACAO: 5 L/H, PUREZA AGUA ENTRADA: 300 µS, PUREZA AGUA SAIDA: 3 µS, TENSAO: 127 V, POTENCIA: 4.000 W, ALTURA: 700 ~ 730 MM, LARGURA: 380 ~ 400 MM, PROFUNDIDADE: 270 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 4610.024.0012. ID (176669). Complementação do item: - Destilador de água tipo “pilsen” para produção de água destilada. - Destilador de água em inox com produção nominal de 5L/h. - Equipamento em aço inox, livre de partes quebráveis. - Suporte para fixação na parede. - Sistema de segurança com sensor de falta de água ou baixo fluxo que promove o desligamento automático em caso de falta de água. - Alimentação em rede de 110v, 50-60 Hz, potência de 4.000w. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | UN |  | R$ | R$ |
| 8 | BALANCA SEMI ANALITICA, MODELO: BALANCA ELETRONICA - SEMI ANALITICA COM CAPELA-CAPACIDADE 210G-SENSIBILIDADE0,001-COM CAPELA-SEM CALIBRACAO INTERNA-BALANCA MILESIMAL 3 CASAS-CAIXA DE METAL PLASTICO ABS, APLICACAO DE AFERICAO DO PESO DE PRODUTOS QUIMICOS E PEÇONHA DE SERPENTES, DIMENSAO: 240LARGURAX280ALTURAX320COMPRIMENTO, CAPACIDADE: 210G, ESTABILIDADE: 3 SEGUNDOS, TEMPERATURA: 10 A 40 ºC, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO, VOLTAGEM: 110V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6670.008.0015. ID (167841) | UN | 01 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________