PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço_______________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350221/000003/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 154152 | MOTOR CIRURGICO,ROTACAO MOTOR: 240 ~ 40.000RPM, FUNCOES: CONTROLE DE TORQUE E VELOCIDADE, DISPLAY COM 5 CONFIGURACOES PROGRAMADAS, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), REDUTOR (MICROMOTOR) 20 : 1., TENSAO: BIVOLT, APLICACAO: PERFURACAO E INSTALACAO DE IMPLANTES, TORQUE: 55 N, ACESSORIOS: PEDAL, CAIXA DE COMANDO COM BOMBA PERISTALTICA, CABO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA AC, MICROMOTOR, SUPORTE PARA MICROMOTOR, HASTE METALICA, SUPORTE DO FRASCO DO LIQUIDO DE IRRIGACAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6521.020.0010 Complementação do item: O display deve possuir no mínimo 5 configurações programáveis, com controle de velocidade, torque e fluxo de irrigação. O motor deve possuir controle de torque, com torque máximo na cabeça do contra-âgulo de 55 Ncm ou superior. Serão aceitos micromotores com velocidade mínima entre 200 a 240 RPM e máxima entre 30.000 a 40.000 RPM. O micromotor deve ter encaixe INTRA e gerador de luz com intensidade acima de 30.000 Lux. A conexão entre o cabo do micro-motor e a unidade de comando deve ser feita através de conector metálico tipo “LEMO” ou equivalente. Deve possuir pedal de controle inteligente para acionamento de troca de programas, acionamento da irrigação (liga, desliga e controle de fluxo) e acionamento da função reversa. O suporte de silicone de alta densidade deve permitir autoclavagem. O cabo de energia deve obedecer ao padrão descrito pela NBR14136. Deve possuir kit de irrigação com bomba peristáltica acoplada fixa, adaptadores para mangueiras de silicone para irrigação e haste metálica para fixação externa de solução irrigadora. Deverá ser fornecido em condições de pronto emprego acompanhado de dois contra-ângulos de redução 20:1 óticos com sistema de irrigação interno e externo. Deverá vir acompanhado de maleta para armazenamento do motor e componentes com divisórias individualizadas. Deve possuir garantia de 1 ano e assistência técnica no estado do Rio de Janeiro e de fácil acesso. | 8 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:_____________________________________